## [GB-T7752-1987]绝缘胶粘带工频击穿强度试验方法

中华人民共和国国家标准

UDC 678.4-41.061:620.178.7

GB 7752-87

绝缘胶粘带工频击穿强度试验方法
Test method for electfric strength of insulating adhesive tape at power frequency

1 适用范围
    本标准适用于绝缘胶粘带在连续均匀升压下的工频击穿强度的测定。
2 原理
    对试样施加连续均匀升压的工频电压直至击穿，测量击穿时的电压值，该击穿电压值与试样厚度之比为工频击穿强度。
3 试样
3．1 试样长300mm，宽度不小于12mm。
3．2 试样数量为5条。
3．3 试样应清洁、干燥、无缺陷和胶层无显著不均匀的区域。
4 试验仪器
4．1 电极装置如图所示。



电极装置

4．1．1 上下电极应同心。
4．1．2 电极由黄铜或不锈钢制成。电极应清洁、光滑、无凹陷。
4．1．3 上下电极直径均为6mm，两个水平端面的锐边应做成半径为1mm的圆角。
4．1. 4 上电极重量为50g。
4．1．5 电极装置应具有使上下电极同心的结构。
4．1．6 绝缘材料的体积电阻率应大于10(10)欧姆·m。绝缘材料块应能保证在试验时不被击穿。
4．1．7 为防止试样边缘发生飞弧，可用绝缘胶粘带搭接在试样边缘并夹住试样。
4．2 高压击穿装置
4．2．1 试验电压额定值应能满足测量要求。
4．2．2 应能连续以均匀的速度使电压从零开始上升并使击穿发生在10—20s之间。
4．2．3 电压表精度不低于1．5级。
4．2．4 应具有在击穿试样时自动切断电路的断路器。
4．3 测厚仪应符合GB 7125—86《压敏胶粘带厚度测定方法 涡流法》中3．1条的要求。
5 试验条件
5．1 试验环境温度为23±2℃，相对湿度为45％～55％。
5．2 试样应在标准条件下停放24h后才能用于试验，但最长停放时间不得超过3个月。
6 试验步骤
6．1 弃去胶粘带最外5层，每隔300 mm取样。
6．2 按GB 7125—86测量每个试样的厚度。
6．3 按图1所示安装试样。
6．4 从零开始连续均匀地升高试验电压，使试样平均在10—20 s之间被击穿。
6．5 在每条试样上测定5点。
7 试验结果
7．1 将每条试样5点击穿电压的中间值按升值次序排列，取其中间值为试样的击穿电压。
7．2 击穿强度按下式计算：

E=U／d

式中：E——击穿强度，V／m(取两位有效数)；
U——击穿电压，kV；
d——5条试样厚度的算术平均值，mm。

8 试验报告
    试验报告应包括以下内容：
    a． 胶粘带牌号，生产厂；
    b． 试验日期；
    c． 试验温度、湿度；
    d． 电极材料；
    e． 每个试样的平均厚度；
    f． 每个试样的击穿电压中间值；
    g． 试验结果；
    h． 其他需要说明的事项。

    附加说明：
    本标准由上海橡胶制品研究所归口。
    本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。
    本标准主要起草人王建鑫。


    中华人民共和国化学工业部1987—03—30批准 1987—12—01实施

﻿